中医定向透药疗法仪主要技术参数

一、整机技术指标

1.额定电压和频率:AC220V、50Hz

2.电源输入功率:80VA~100VA

3.熔断器型号:F2AL 250V

4.工作环境条件

4.1 温度:-5°C~45°C

4.2 湿度:≤88%

4.3 大气压力:700hPa~1060hPa

二、输出特性

脉冲频率:应在 0kHz~6kHz 范围内。

脉冲宽度:应在 0.2ms~1.0 ms 范围内

输出幅度:≤60V (10%)，负载 500Ω

单个脉冲最大输出幅度 60V

最大输出电压幅度 60V

直流分量: OV

输出电流≤1500mA (±10%)，负载 500Ω

输出强度:0~99 挡可调节

输出通路数:至少八通道电疗输出

调制波形:方波、锯齿波等幅波的单一波形或组成

治疗时间:至少20min (±10%）

三、工作模式:至少具备中频按摩、药物导入、导入+按摩三种治疗模式